全自动流动注射分析仪BDFIA-8100型号产品技术参数说明书

1检测项⽬模块要求：挥发酚，线性范围：0.001〜0.2 mg/L、MDL：≤0.0003 mg/L、精密度：≤1%；总总氰化物/氰化物,线性范围：0.001〜0.2mg/L、MDL：≤0.0005 mg/L、精密度：≤1%；阴离⼦表⾯活性剂，线性范围：0.025〜1.0 mg/L、MDL：≤0.010 mg/L、精密度：≤3%，硫化物，线性范围：0.01〜2.0 mg/L、MDL：≤0.004mg/L、精密度：≤1%。

2 模块具备膜分离在线蒸馏萃取装置、每个模块主机内置⽐例阀在线稀释装置（⾮⾃动进样器内），配置不可拆分⼀体机≥70位圆盘进样器装置，在通道上可实现单点⾃动配制标准曲线，相关系数r≥0.9995。

3 流动注射分析系统内置脱⽓装置，能够实现在线脱⽓功能，所有⽔相试剂溶液溶解后，可直接上机使⽤。

4 具备⾃动化功能：蠕动泵泵管放置位置≥17个，具备软件控制泵盖⾃动开合功能、⾃动触发内置清洗程序功能、漏液报警功能、⽆⼈值守⾃动化运⾏功能。

5 双光束检测器倾斜安置于专⻔的封闭式检测器舱内，配备超声均质预处理系统，样品上机前⽆需复杂前处理步骤，超声装置需与进样针⼀体化设计。

6 ⾃动进样装置：集成于主机框架内，能够⾃动精准探测样品的液⾯⾼度，随量跟踪。载流槽配备载流位、清洗位、溢流位，三个蠕动泵可分别⾃动补液。

7 软件系统：软件可⾃动识别通道并⾃动配置相应的⽅法参数，载流空⽩、曲线、质控和样品均在同⼀界⾯进⾏操作并显⽰数据，可保存多条不同⾼低浓度区间的曲线进⾏回算。